## Slide 1
LAMINARNA KOMORA
Princip rada, održavanje i tehnika rada u aseptičnim uslovima
Definicija i klasifikacija
Laminarni protok vazduha – HEPA filtracija
Aseptična tehnika rada
Redovno održavanje i validacija
Izvor: WHO Good Manufacturing Practices (GMP) Guidelines, 2011.

## Slide 2
Šta je laminarna komora?
Definicija i svrha uređaja
Laminarna komora (eng. Laminar Flow Cabinet/Hood) je uređaj koji stvara sterilnu radnu zonu kontinuiranim protokom filtriranog vazduha, sprečavajući kontaminaciju uzoraka mikroorganizmima i česticama.
Osnovna svrha
Zaštita uzorka od kontaminacije
Zaštita radnika od aerosola (BSC klase II)
Zaštita okoline u biosigurnosnim uslovima
Obezbeđivanje ISO 5 (klasa 100) čiste zone
Oblasti primene
Mikrobiologija i kultura tkiva
Farmaceutska industrija – sterilna priprema
Bolnička apoteka i onkološka odeljenja
Molekularna biologija i genetika
Izvor: ISO 14644-1:2015 – Cleanrooms and Associated Controlled Environments.

## Slide 3
Vazduh iz laboratorije se usisava u laminarnu komoru na prednjem otvoru. Vazduh koji se usisava na prednjem otvoru mora biti ≥0,40 m/s
prema standardu EN 12469. Ovo je osnova zadržavanja, a ovaj „dolazni“
vazduh stvara vazdušnu barijeru na otvoru. Silazni vazduh se potiskuje kroz
HEPA filter pomoću motora/ventilatora. Ovo je poznato kao jednosmerni protok
vazduha. Prema EN 12469, prosečna brzina silaznog vazduha mora biti
između 0,25 m/s i 0,50 m/s. Ovaj sterilni vazduh štiti proizvod unutar ormarića.
Kada silazni vazduh dosegne radnu površinu, on će se podeliti, pri čemu će 50%
ići na zadnju rešetku radnog prostora, a preostalih 50% na prednju rešetku u
radnom prostoru.
U ovom citotoksičnombezbednosnom ormariću sav ovaj vazduh će zatim proći kroz
primarni set H14 HEPA filtera. Oni se nalaze direktno ispod radne površine.
Vazduh nastavlja dalje, I približno 70% vazduha će biti „reciklirano“ putem silaznog
ventilatora i biće potisnuto nazad kroz silazni HEPA filter.
Preostalih 30% će biti istisnuto kroz izduvni HEPA filter.
Ovaj filtrirani izduvni vazduh se zatim izbacuje nazad u laboratoriju.
Alternativno, može se potisnuti van prostorije, u spoljašnju sredinu.
PRINCIP RADA LAMINARNE KOMORE BSC IIb
Marc Dunn. An introduction to cytotoxic safety cabinets. Standards and use cases.
customers’ specific uses or applications. Thermo Fisher Scientific Inc., 2023,
https://documents.thermofisher.com/TFS-Assets/LPD/Technical-Notes/cytotoxic-bsc-intro-technote.pdf

## Slide 4
HEPA filteri su prvobitno dizajnirani za filtriranje radioaktivnih čestica u vazduhu. HEPA filteri se sastoje od mnogih nasumično orijentisanih vlakana koja stvaraju vlaknastu matricu kroz koju vazduh može da prođe. Čestice koje putuju sa vazduhom mogu biti zarobljene vlaknima, efikasno filtrirajući vazduh.
Različiti mehanizmi se koriste za hvatanje i filtriranje čestica, uključujući sledeće:
Inercijalni udar – kako velike čestice teku kroz vazduh prema vlaknima, njihova veličina im sprečava da se efikasno prilagode izmenjenom protoku vazduha oko vlakana, što dovodi do direktnog udara u vlakna.
Presretanje – manje čestice teku manje od prečnika jedne čestice dalje od vlakana, dovoljno blizu da ih dodirnu i prilepe se za njih.
Difuzija – sudar, posebno najmanjih čestica koje se filtriraju, dešava se sa drugim molekulima vazduha/gasa, menjajući putanju kretanja čestice. Ova difuzija energije između čestica ometa i odlaže njihov put kroz filter i povećava verovatnoću da će biti zaustavljene presretanjem ili udarom.
Postoje različite klase HEPA filtera, sa različitom efikasnošću filtriranja korišćenog materijala. Većina HEPA filtera ima efikasnost filtriranja veću
od 99,97% za čestice prečnika 0,3 mm, što je najprodornija veličina čestica.
Čestice manjeg ili većeg prečnika biće uklonjene sa većom efikasnošću.
Važno je napomenuti da HEPA filteri nisu dizajnirani za filtriranje gasova ili para. Ako je potrebna zaštita i od bioloških agenasa i od gasova/para, onda treba koristiti odgovarajući sistem za kompletno izduvavanje.
Ako to nije moguće, onda treba koristiti dodatne hemijske filtere u kombinaciji sa HEPA filterima.
HEPA filter (High-Efficiency Particulate Air)
Biological safety cabinets and other primary containment devices. Geneva:
World Health Organization; 2020 (Laboratory biosafety manual, fourth edition
and associated monographs). Licence: CC BY-NC-SA 3.0 IGO.

## Slide 5
Šta je laminarna komora klase Iib (BSC IIb)?
Definicija i svrha uređaja
BSC klasa II
(Biological Safety Cabinet Class II) predstavlja standardnu laboratorijsku komoru sa laminarnim protokom vazduha koja je dizajnirana da pruži trostruku zaštitu: operateru (osoblju), uzorku (proizvodu) i neposrednoj okolini..
Mehanizam zaštite (Laminarni protok i HEPA filtracija)
Za razliku od klasičnih laminarnih komora koje štite samo uzorak, BSC klasa II koristi sofisticiran sistem cirkulacije vazduha:
Vertikalni laminarni protok: Sterilan vazduh, profiltriran kroz HEPA filtere (High-Efficiency Particulate Air), kreće se vertikalno naniže preko radne površine. Ovo sprečava unakrsnu kontaminaciju uzoraka.
Vazdušna zavesa (Inflow): Na prednjem otvoru komore, vazduh iz prostorije se usisava u prednju rešetku, stvarajući zaštitnu barijeru koja sprečava da infektivni agensi ili čestice iz unutrašnjosti komore izađu ka operateru.
BSC klasa II se oslanja na tri HEPA filtera:
Supply filter: Filtriira vazduh koji se spušta na radnu površinu (zaštita uzorka).
Exhaust filter: Filtrira vazduh pre nego što se on izbaci u atmosferu ili vrati u laboratoriju (zaštita okoline).
Primary filter: Fitrira vazduh koji prolazi kroz radnu površinu nadole.
Klasifikacija i primena
Tip A2: Recirkuliše oko 70% vazduha unutar komore, dok 30% izbacuje u laboratoriju nakon filtracije. Adekvatan je za rad sa biološkim agensima, ali ne i za isparljive toksične hemikalije (osim u tragovima).
Tip B2 (Total Exhaust): Sav vazduh se izbacuje napolje kroz ventilacioni sistem zgrade. Ovo je neophodno pri radu sa citostaticima (hemioterapijom) ili isparljivim radionuklidima, gde bi recirkulacija hemijskih isparenja bila opasna.
4. Primena u onkologiji
U onkološkom kontekstu, BSC klasa II (posebno tip B2 ili specijalizovane citostatičke komore) je kritična za:
Aseptičnu pripremu citostatika: Osigurava da lek ostane sterilan.
Bezbednost farmaceuta/tehničara: Sprečava inhalaciju aerosolizovanih citotoksičnih agenasa koji su mutageni i kancerogeni.
Izvor: ISO 14644-1:2015 – Cleanrooms and Associated Controlled Environments.

## Slide 6
Princip rada: laminarni protok vazduha
HEPA filtracija i kontrola čestica
1. Usisavanje
Vazduh iz prostorije ili spoljne sredine ulazi u komoru ventilatorskim sistemom
2. Predfiltracija
Profilter (G4/F7) uklanja krupne čestice prašine i aerosole pre HEPA filtra
3. HEPA filtracija
HEPA H14 filter zadržava ≥99,995% čestica ≥0,3 µm; vazduh postaje sterilan
4. Laminarni tok
Sterilni vazduh teče paralelnim strujnicama (0,3–0,5 m/s) duž radne površine
5. Izlaz vazduha
Vazduh izlazi kroz prednji otvor ili se recirkuluje (zavisno od tipa komore)
⚡
≥99,995%
Efikasnost HEPA H14
💨
0,3–0,5 m/s
Brzina laminarnog toka
🔬
0,3 µm
Min. veličina čestica
🏭
ISO 5
Klasa čistoće unutar komore
Izvor: EN 1822-1:2019 – High efficiency air filters (EPA, HEPA, ULPA).

## Slide 7
Video sa primerom rada u laminarnoj komori – kako treba, i kako ne treba raditi:
https://youtu.be/TzNBbWBb_Oo

## Slide 8
Vrste laminarnih komora
Klasifikacija prema smeru toka vazduha i nivou zaštite
Horizontalna laminarna komora
(HLF)
Vazduh teče horizontalno, od zadnjeg zida prema radniku
Štiti isključivo uzorak – nije bezbedna za rad s patogenima
Primena: kultura ćelija, sterilna priprema bez biorizika
Klasa ISO 5 (100) u radnoj zoni
Vertikalna laminarna komora
(VLF)
Vazduh struji odozgo prema dole niz čitavu radnu površinu
Bolji ergonomski položaj i lakši pristup opremi
Prikladna za rad s nepatogenim materijalom
Čest izbor u farmaceutskoj industriji
Biološki sigurnosni kabinet
(BSC klasa II)
Štiti i radnika i uzorak istovremeno
70% recirkulovani + 30% iscrpljeni vazduh (tip A2)
Obavezan za rad s Biosigurnosnim nivoima BSL-2 i BSL-3
Podtip B2: 100% iscrpljivanje – za rada s toksičnim hemikalijama
⚠ Napomena: Izbor tipa komore mora biti prilagođen rizičnoj grupi agensa, lokalnoj regulativi i svrsi primene.
Izvor: NSF/ANSI 49:2019 – Biosafety Cabinetry: Design, Construction, Performance.

## Slide 9
Aseptična tehnika rada
Protokol pre, tokom i po završetku rada u laminarnoj komori
PRE RADA
Komoru uključiti min. 15–30 min pre rada (stabilizacija toka)
UV lampa: aktivirati 30 min pre rada, isključiti pre ulaska
Površine obrisati 70% etanolom ili IPA kretanjem od unutra prema spolja
Sav materijal dezinfikovati pre unošenja u komoru
Oblačiti sterilne rukavice, mantil, kaljače, masku i kapu
TOKOM RADA
Ne govoriti, ne kašljati i ne kijati okrenuti prema komori
Ruke držati unutar komore; ne prelaziti mišicom strujnicu vazduha
Kretati se sporo; nagle pokrete svoditi na minimum
Kontejnere sa sterilnim materijalom postavljati iza radnog predmeta
Nikad ne blokirati prednji otvor – narušava laminarni tok
PO ZAVRŠETKU
Otpad odložiti u odgovarajuće kontejnere unutar komore
Površine ponovo dezinfikovati 70% etanolom
Ostaviti komoru uključenom min. 10 min po završetku
Zatvoriti zaštitno staklo (sash) do preporučene visine
Evidentirati vreme rada u logbook-u komore
✓ Sve procedure trebaju biti usklađene sa internim SOP-ovima i važećim propisima o biosigurnosti.
Izvor: Dalmaso G. et al. (2008). Bicontamination control. Cleanroom Technology.

## Slide 10
Održavanje i validacija laminarne komore
Redovni protokol za bezbednost i ispravnost uređaja
Učestalost | Aktivnost | Odgovorna osoba
Svaki dan (pre i posle rada) | Dezinfekcija radne površine; vizuelna inspekcija filtera i predfiltera | Korisnik
Nedeljno | Detaljna dezinfekcija unutrašnjosti; provjera UV lampe; čišćenje ventilacionih rešetki | Korisnik / Lab. tehničar
Mesečno | Inspekcija HEPA filtera vizualno; provera buke i vibracija; čišćenje spoljašnjosti | Lab. tehničar
Godišnje | Kvalifikacioni test: brzina vazduha, integritet HEPA filtera (DOP/PAO test), mikrobiol. uzorkovanje | Ovlašćeni servis
Po potrebi | Zamena HEPA filtera; zamena UV lampe; kalibracija senzora pritiska | Ovlašćeni servis
🔧 Validacija se obavlja prema standardima EN 12469, NSF/ANSI 49 i zahtevima GMP-a. Rezultati se dokumentuju u protokolu o kvalifikaciji uređaja.
Izvor: EN 12469:2000 – Biotechnology: performance criteria for microbiological safety cabinets.

## Slide 11
Pre svake radne sesije i nakon oblačenja lične zaštitne opreme, komoru treba očistiti 70%-tnim alkoholom.
Za komoru koji radi 24 sata, preporučuje se čišćenje 2do 3 puta dnevno.
Dezinfekcija treba da obuhvati sve površine komore i treba da se izvodi odozgo nadole (u smeru protoka vazduha)
počevši od zadnjeg zida u paralelnim potezima. Radna površina je poslednji deo koji se dezinfikuje.
Nakon dezinfekcije, sačekajte 5 minuta. Sav materijal stavljen unutar komore treba poprskati 70%-tnim alkoholom.
Takođe je važno istaći da dekontaminaciju treba sprovoditi: kad god se rukuje lekovima različite prirode kako bi se
izbegla unakrsna kontaminacija; na kraju radnog dana; i tokom održavanja.
Međutim, dublje čišćenje VLFC-a (uklanjanje površinske rešetke ili donje radne ploče) treba obaviti jednom
nedeljno. Ovaj postupak treba sprovesti i kad god dođe do kontaminacije ili kada se primeti veća zaprljanost.
Održavanje laminarne komore
Gonçalves A, de Oliveira RA, Fernandes PO. Protective Equipment Applicable to a Centralized Cytostatic Preparation Unit.
Procedia Computer Science. 2022;196:663-72.

## Slide 12
Test punjenja medijumom (Media Fill Test)
Test punjenja medijumom (ili simulacija aseptičnog procesa - APS) potvrđuje ispravnost procedura sterilne pripreme lekova. Tokom testa, lek se zamenjuje sterilnim hranljivim medijumom (npr. triptikaza-soja bujon) radi otkrivanja rizika od kontaminacije. Proces obuhvata pripremu komponenti, simulaciju svih aseptičnih intervencija, inkubaciju
napunjenih kontejnera (obično 14 dana) i praćenje mikrobiološkog rasta.
Priprema i postavljanje: Sakupite sav materijal, uključujući sterilan hranljivi medijum (TSB) i sterilne kontejnere (bočice, kese). Osigurajte da je sva oprema sterilisana. Sprovedite detaljnu higijenu ruku i obucite sterilnu radnu odeću.
2. Simulacija procesa ("Punjenje"): Izvedite standardnu proceduru pripreme koristeći hranljivi medijum umesto stvarnog proizvoda. Uključite "najgori mogući scenarij": Simulirajte složene manevre, intervencije osoblja (npr. pauze operatera, podešavanje opreme) i maksimalna vremena čekanja. Simulirajte celu radnu smenu, pokrivajući sve korake od početka do kraja.
3. Inkubacija i praćenje: Inkubirajte napunjene jedinice 14 dana na dva temperaturna opsega: od 20°C do 25°C najmanje 7 dana, a zatim od 30°C to 35°C još 7 dana. Pregledajte uzorke na zamućenje (mikrobiološki rast) u određenim intervalima (npr. posle 24h, 72h, 7 dana, 14 dana).
4. Dokumentacija i pregled: Dokumentujte ceo proces, uključujući broj jedinica, intervencije i angažovano osoblje.
Ovlašćeni posmatrač mora pratiti i dokumentovati celu proceduru kako bi potvrdio usklađenost sa aseptičnim tehnikama. Ako nema rasta mikroorganizama, simulacija je uspešna, što znači da je proces validiran i bezbedan.
Ref. ISO 13408-1:2023 Aseptic processing of health care productsPart 1: General requirements

## Slide 13
Finger dab test (takođe poznat kao glove fingertip sampling ili touch-contamination test) je mikrobiološka metoda provere
kojom se ocenjuje aseptična tehnika osoblja. Ovaj test potvrđuje da operater može pravilno da dezinfikuje ruke i navuče
sterilne rukavice bez kontaminacije radne sredine tokom pripreme sterilnih lekova.
Kako se izvodi test?
Priprema: Koristi se standardna petrijeva šolja napunjena hranljivom podlogom (najčešće triptikaza-soja agar - TSA) koja je
pogodna za rast i bakterija i gljivica.
Uzorkovanje: Operater, odmah nakon navlačenja sterilnih rukavica (ili neposredno nakon završetka simulacije rada u čistoj sobi),
lagano prislanja vrhove prstiju obe ruke na površinu agara.Otisak: Prsti se drže nekoliko sekundi kako bi se eventualni mikroorganizmi
sa rukavice preneli na podlogu.
Inkubacija: Petrijeva šolja se zatvara i inkubira na određenoj temperaturi (obično 30°C–35°C i/ili 20°C–25°C) tokom nekoliko dana
(najčešće 3 do 7 dana).
Šta se meri i koji su kriterijumi?
Nakon inkubacije, broje se jedinice koje formiraju kolonije (CFU) – odnosno vidljivi krugovi izraslih mikroorganizama na
mestu otiska prstiju.Prema svetskim farmaceutskim standardima (kao što su USP <797> i GMP Annex 1),
kriterijumi za prolaz su izuzetno strogi:
Inicijalna validacija (pre početka rada): Zahteva se 0 CFU (potpuno odsustvo rasta na svim prstima obe ruke).
Test se obično ponavlja 3 puta za redom.
Rutinska provera (tokom rada): Dozvoljen je izuzetno nizak broj kolonija (npr. manje od 3 CFU po ruci, zavisno od klase čiste sobe),
dok u kritičnim zonama (ISO Klasa 5) standard teži nuli.
US Pharmacopeia: 797 PHARMACEUTICAL COMPOUNDING—STERILE PREPARATIONS. Revision Bulletin 2020

## Slide 14
Česte greške i preporuke
Prevencija kontaminacije i bezbednost rada
❌ Greška
✔ Preporuka
📦 Pretrpana radna površina
Unositi samo neophodan materijal; nikad ne blokirati prednji deo
❌ Greška
✔ Preporuka
⏱ Rad bez stabilizacije vazduha
Komoru uključiti min. 15–30 min pre početka rada
❌ Greška
✔ Preporuka
🗣 Nagli pokreti i razgovor
Spori, kontrolisani pokreti; okrenuti se od komore pri kašljanju
❌ Greška
✔ Preporuka
🧴 Preskakanje dezinfekcije
Uvek dezinfikovati površinu i materijale 70% IPA pre i posle rada
❌ Greška
✔ Preporuka
🔧 Zanemaren servis filtera
Poštovati raspored godišnje validacije i zamene filtera
❌ Greška
✔ Preporuka
🧤 Rad bez lične zaštite (PPE)
Sterilne rukavice, maska i kapu su obavezni pri svakom radu
Izvor: WHO Laboratory Biosafety Manual, 4th Ed., 2020.

## Slide 15
ZAKLJUČAK
🔬 Laminarna komora je ključni uređaj za rad u aseptičnim uslovima, štiteći uzorak, radnika i okolinu.
💨 HEPA H14 filteri (≥99,995%) i laminarni tok vazduha (0,3–0,5 m/s) obezbeđuju ISO 5 klasu čistoće.
🧤 Stroga aseptična tehnika (PPE, dezinfekcija, kontrolisani pokreti) je preduslov bezbednog rada.
🔧 Redovno održavanje i godišnja validacija (DOP/PAO test, mikrobiološki uzorci) su zakonska obaveza.
📋 Sve aktivnosti moraju biti dokumentovane u skladu sa GMP standardima i SOP-ovima laboratorije.
Izvor: GMP Annex 1 (EU) – Manufacture of Sterile Medicinal Products, 2022.